Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Институт микроприборов и систем управления им. Л.Н. Преснухина

Отчет по лабораторной работе № 	2

Поверка вольтметров

(название лабораторной работы)

Метрология и электрорадиоизмерения

(название дисциплины)

Выполнили студенты группы ИВТ-32

Голев Андрей Дмитриевич

(подпись)	(Ф.И.О.)

Жигалов Даниил Владиславович

(подпись)	(Ф.И.О.)

Лазарева Мария Викторовна

(подпись)	(Ф.И.О.)

Проверил преподаватель

Калеев Дмитрий Вячеславович

(подпись)	(Ф.И.О.)

Оглавление

1.	Теоретические сведения	3

2.	Выполнение работы	4

2.1.	Поверка вольтметра на постоянном токе	4

2.2.	Поверка вольтметра на переменном токе	5

2.3.	Определение дополнительной погрешности от изменения частоты измеряемого напряжения	6

3.	Выводы	7

Приложение А. Протоколы измерений	8

Цель работы: проведение проверки вольтметра на постоянном и переменном токах.

Используемое оборудование: проверяемый вольтметр В7-36, образцовый вольтметр NI PXI-4065, генератор сигналов специальной формы NI PXI-5402, рабочая станция NI ELVIS.

- Теоретические сведения

Поверка (средств измерений) – установление официально уполномоченным органом пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

Поверочная схема – иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона, средствам измерений.

Метод непосредственного сличения – одновременное измерение одной и той же величины поверяемым и образцовым прибором.

Вольтметр – измерительный прибор, предназначенный для прямых измерений напряжения постоянного и переменного тока по методу непосредственной оценки.

Шкала средства измерений – часть средства измерений, представляющая собой упорядоченный набор меток вместе со значениями соответствующей величины.

Цена деления – разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

Вариация показаний – разность показаний измерительного прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Выполнение работы

Поверка вольтметра на постоянном токе

2.1.1. По результатам измерений (Таблица А.2) для каждой отметки шкалы определим основную абсолютную погрешность вольтметра (Таблица A.1) по формуле

∆U=Ux-Uобр, 		(1)

где Ux - показания поверяемого вольтметра, Uобр- показания образцового вольтметра.

2.1.2. 	 Определим вариацию показаний аналогового вольтметра В7-36 по формуле

b=Uув-UумUк∙100%,	(2)

где Uув и Uум – показания образцового вольтметра при увеличении и уменьшении величины, соответствующие одному и тому же показанию поверяемого вольтметра,

Uк – нормирующее значение, равное максимальному значению выбранного диапазона измерений.

2.1.3. 	По результатам поверки построим график зависимости абсолютной погрешности от показаний поверяемого прибора

Рисунок 1. – График зависимости абсолютной погрешности от показаний поверяемого прибора при постоянном токе

2.1.4. 	Определим максимальное значение основной приведенной погрешности для аналогового вольтметра по формуле

γ=∆UmaxUк∙100%, 		(3)

при том, что ∆Umax=0,19595 B – максимальное по модулю значение абсолютной погрешности для поверенных отметок шкалы.

γ=0,1959510∙100%=1,9595 %.

Поверка вольтметра на переменном токе

2.2.1. 	По результатам измерений (Таблица А.3) определим основную абсолютную погрешность вольтметра и вариацию показаний аналогового прибора по формулам (1) и (2) соответственно.

2.2.2. 	По результатам поверки построим график зависимости абсолютной погрешности от показаний поверяемого прибора

Рисунок 2. – График зависимости абсолютной погрешности от показаний поверяемого прибора при переменном токе

2.2.3. 	Определим максимальное значение основной приведенной погрешности для аналогового вольтметра по формуле (3) при ∆Umax=0,21400 B

γ=0,2140010∙100%=2,14%

Определение дополнительной погрешности от изменения частоты измеряемого напряжения

2.3.1. 	Вычислим среднее значение показаний образцового аналогового вольтметра (Таблица А.4) по формуле

Uср=Uув+Uум2 ,

2.3.2. 	Дополнительную приведенную погрешность от изменения частоты для поверяемых точек шкалы 0,9fном min и 1,1fном max аналогового вольтметра рассчитываем по формуле

γf= Uср.f- Uср.нUk∙100% ,

где Uср.н – среднее значение показаний образцового вольтметра при номинальном значении частоты fном,

Uср.f – среднее значение показаний образцового вольтметра при отклонении частоты от номинального значения.

Выводы

Вольтметр в порядке, очередное подтверждение того, что всё советское – на века!

Приложение А. Протоколы измерений

Таблица A.1. – Параметры поверки вольтметров

| Наименование образцового СИ | NI PXI-4065 |
| --- | --- |
| Предел измерений образцового СИ DU, В | 10 |
| Входное сопротивление образцового СИ, МОм | 10 |
| Наименование поверяемого СИ | B7-36 |
| Предел измерения поверяемого СИ, В | 10 |
| Входное сопротивление поверяемого СИ, МОм | 10 |

Таблица А.2. – Протокол измерения на постоянном токе для аналоговых вольтметров

| Показания проверяемого вольтметра Ux, В | Показания образцового вольтметра |  | Абсолютная погрешность |  | Вариация показаний b, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При увеличении Ux, В | При уменьшении Ux, В | При увеличении Ux, В | При уменьшении Ux, В |  |
| 1 | 1,16360 | 1,11735 | -0,16360 | -0,11735 | 0,4625 |
| 2 | 2,14600 | 2,16536 | -0,14600 | -0,16536 | 0,1936 |
| 3 | 3,19452 | 3,19595 | -0,19452 | -0,19595 | 0,0143 |
| 4 | 4,17051 | 4,16523 | -0,17051 | -0,16523 | 0,0528 |
| 5 | 5,12167 | 5,11550 | -0,12167 | -0,11550 | 0,0617 |
| 6 | 6,15792 | 6,14137 | -0,15792 | -0,14137 | 0,1655 |
| 7 | 7,10595 | 7,10692 | -0,10595 | -0,10692 | 0,0097 |
| 8 | 8,13139 | 8,10693 | -0,13139 | -0,10693 | 0,2446 |
| 9 | 9,10957 | 9,10532 | -0,10957 | -0,10532 | 0,0425 |
| 10 | 10,10772 | 10,08888 | -0,10772 | -0,08888 | 0,1884 |

Таблица А.3. – Протокол измерения на переменном токе для аналоговых вольтметров

| Показания проверяемого вольтметра Ux, В | Показания образцового вольтметра |  | Абсолютная погрешность |  | Вариация показаний b, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При увеличении Ux, В | При уменьшении Ux, В | При увеличении Ux, В | При уменьшении Ux, В |  |
| 1 | 1,08999 | 1,12240 | -0,08999 | -0,12240 | 0,3241 |
| 2 | 2,15188 | 2,13321 | -0,15188 | -0,13321 | 0,1867 |
| 3 | 3,15806 | 3,21400 | -0,15806 | -0,21400 | 0,5594 |
| 4 | 4,15265 | 4,13838 | -0,15265 | -0,13838 | 0,1427 |
| 5 | 5,14434 | 5,12700 | -0,14434 | -0,12700 | 0,1734 |
| 6 | 6,13845 | 6,14432 | -0,13845 | -0,14432 | 0,0587 |

Таблица А.4. – Протокол измерения для оценки дополнительной частотной погрешности аналогового вольтметра

| Частота f, Гц | Показания поверяемого вольтметра Ux, В | Показания образцового вольтметра |  | Среднее значение показаний образцового вольтметра Uср, В | Дополнительная частотная погрешность γf, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при увеличении Uув, В | при уменьшении Uум, В |  |  |
| fном | 0,3 ∙Uк | 3,16166 | 3,18435 | 3,173005 | - |
|  | 0,6 ∙Uк | 6,14713 | 6,15581 | 6,151470 | - |
| 0,9fном min | 0,3 ∙Uк | 3,15898 | 3,17900 | 3,168990 | -0,04015 |
|  | 0,6 ∙Uк | 6,13591 | 6,19864 | 6,167275 | 0,15805 |
| 1,1fном max | 0,3 ∙Uк | 3,06283 | 3,05864 | 3,060735 | -1,12270 |
|  | 0,6 ∙Uк | 6,01454 | 6,01421 | 6,014375 | -1,37095 |